HOTEC CL-109

餘氯分析儀操作說明書

HOTEC INSTRUMENTS CO., LTD

IS0-9001 認證合格廠

使用前注意事項

- 請提供穩定電源。

- 感測器信號線請提供良好的遮蔽,避免和動力線捆綁一起。

- 感測器信號線直接接到儀器後面端子排【避免由動力控制盤內的端子排轉接】。

- 儀器電源必須單獨,尤其不能和變頻器電源並接,並且必須遠離變頻器。

- 錯誤的接線將導致儀器故障及觸電,請熟讀操作說明書後再自行安裝。

- 背面接地點(E點)必須確實接好(如圖說明)。

- 當電源是二相(2ψ)AC220V時,請注意火線,以避免干擾。

- Relay接觸點最大電流是(AC 110V,220V時為2A/AC) 超過時必須外加耐大電流之繼電

繼電器(Power relay)。

9. 控制器安裝現場必須選擇通風良好,避免陽光直射。

參考電器圖如下

R: Power Relay.

M: Magnetic.

CL/A: Relay a contact.

R/A1,R/A2: Power Relay a contact.

M/A1,M/A2,M/A3: Magnetic a contact.

1

殘餘氯控制器操作說明

一.殘餘氯控制器介紹

1.HOTEC 殘餘氯控制器為國人自行研發設計之精密控制器，可適 用於任何場合，採用較大型LCD液晶顯示 ( 0.8”) 可耐溫至90℃不變黑。

2.HOTEC 殘餘氯電極 , 採用內置玻璃珠來做自動清洗 , 因為殘餘氯電極本身內含有銅及白金電極兩個部份, 而銅電極會產生氧化膜因而影響偵測值,所以必須使用玻璃珠方式來自動清洗,去除電極所附著之氧化膜使電極可以穩定的提供準確數值。

適用於各種場合，如冷卻水、自來水、游泳池及工業各製程。

PS：殘餘氯控制器主機本公司提供一年之品質保證。

二.玻璃珠自清電極和一般薄膜式電極比較表

| 玻璃珠自清電極（銅+白金） | 一般薄膜式電極（銀+黃金） |
| --- | --- |
| 耗材少 | 耗材多（時常更換電解液及薄膜） |
| 反應速度快 | 反應速度慢 |
| 測值穩定 | 測值不穩定 |
| 玻璃珠自動清洗,不必時常校正 | 要時常校正 |
| 價格便宜 | 價格昂貴 |

三.訂購編號

| A | 殘餘氯控制器主機（HI/LO）-------------------------------------------(CL-109) |
| --- | --- |
| B | 殘餘氯傳輸------------------------------------------------------------------(CL-109T) |
| C | 殘餘氯電極------------------------------------------------------------------（CL-109S） |
| D | 殘餘氯銅電極---------------------------------------------------------------(CL-CU) |
| E | 殘餘氯白金電極------------------------------------------------------------(CL-PT) |
| F | 殘餘氯電極玻璃珠---------------------------------------------------------(CL-G) |

2

四.使用前安裝程序

A.核對配件是否齊全。

B.安裝組合電極。

C.安裝控制器。

D.連接電極線,訊號線。

E.連接加藥機,電磁閥。

F.確定操作範圍,接上電源。

G.設定控制區。

伍.規格

A.CL-109

| # Model | CL-109 |
| --- | --- |
| Range | 0-20.00ppm or 0-2.000ppm |
| Resolution | 1 Digit |
| # Display | 3 1/2 0.8”LCD |
| # Operation Temperature | 0-65℃ |
| Control Action | ### Two relay on/off HI/LO |
| Current Output | 4 to 20 mA Isolated max. load 1kΩ |
| ## Current On Contact | 220V/AC 3A,110V/AC 1.5A |
| Control Limit | HI/LO |
| Set Point | 2 |
| Cut out Dimension | 135mm*135mm*182mm（H*W*D） |
| Weights | 1.45Kg |
| Enclosure | IP65 |

B.CL-109S

| 型 號(Model) | CL-109S |
| --- | --- |
| 測試範圍(Range) | 0.0to 20.00 ppm |
| pH 範圍(Operation pH range) | pH:5 to 8 |
| 壓力補償(Press Compensation) | 0.1% per bar |
| 水樣流速(Sample water volume) | 50L/h at 100 mbar |
| 壓力範圍(Operation pressure) | Max. 10 bar |
| 零點電流(Current output with Chlorine-free water) | Approx. 15uA |
| 電極常數(Cell constant) | Approx. 35uA per ppm-Cl2 |
| 自動清洗(Auto clearing) | Rotating glass ball |
| 電極材質(Material) | Pt/Copper or Ag |

3

六.面板說明

A:型號 HOTEC CL-109

B.旋鈕按鍵功能說明

| POWER鍵： | 電源開關(ON,OFF)。 |
| --- | --- |
| STDBY鍵： | 繼電器（Relay）電源釋能開關。 |
| MODE 鍵： | 功能選擇開關，按MODE鍵則設定順序如下。 CL-READ→Lo→Hi→CL-READ |
| CALIB.旋鈕： | 零點調整鈕（歸零用）。 |
| SLOPE.旋鈕： | 斜率調整鈕（比對校正）。 |
| Hi/Lo旋鈕： | 高低點設定旋鈕。 |
| Hi/Lo指示燈LED： | 表示高低 REALY動作指示燈。 |

4

七.安裝方式

A:主機安裝

在配電箱（盤）之板面預留一個135x135（mm）的孔,將控制器主機從面板前放

入,再裝上下兩片固定架（用螺絲鎖緊即可）。

B:控制器後板接線圖及說明【CL-109+CL-109T】

| GLASS | 接CL-109T傳輸器【OUT】。 |
| --- | --- |
| REF | 接CL-109T傳輸器【GND】。 |
| T | X |
| T1 | X |
| DC+12V | 接CL-109T傳輸器【+12V】。 |
| DC-12V | X |
| mA+ ,mA- | 4-20mA輸出,外接紀錄器及電腦連線紀錄。 |
| HI-COM , HI-NO | 高點警報ON/OFF輸出。 |
| LO-COM, LO-NO | 低點警報ON/OFF輸出。 |
| AC-220 AC-110V AC-0V | AC POWER 220V輸入。 |
|  | AC POWER 110V 輸入,接0V,110V。 |
|  | AC POWER 0V 輸入。 |
| E | 接大地用 |

5

C:餘氯傳輸器及餘氯電極接線圖及說明【CL-109T+CL-109S】

6

八.校正

A:零點校正

1.將殘餘氯電極接至傳輸器 CL-109T 之紅線及黃線解開後 (OPEN) 2. 調整 CL-109 控制器 CALIB 旋鈕歸零。

B:斜率校正

1. 殘餘氯電極接至傳輸器 CL-109T之紅線及黃線接回原接點。 2. 取樣品使用分光比色計,比對,調整【SLOPE】旋鈕,調至比色之 值即可。

C.餘氯電極架構圖【CL-109】

7

C.餘氯電極+PH電極管路架構圖【CL-109S+PH】

8