HOTEC ION-1000

氟離子分析儀操作說明書

HOTEC INSTRUMENTS CO.,LTD

IS0-9001 認證合格廠

使用前注意事項

- 請提供穩定電源。

- 感測器信號線請提供良好的遮蔽,避免和動力線捆綁一起。

- 感測器信號線直接接到儀器後面端子排【避免由動力控制盤內的端子排轉接】。

- 儀器電源必須單獨,尤其不能和變頻器電源並接,並且必須遠離變頻器。

- 錯誤的接線將導致儀器故障及觸電,請熟讀操作說明書後再自行安裝。

- 背面接地點(E點)必須確實接好(如圖說明)。

- 當電源是二相(2ψ)AC220V時,請注意火線,以避免干擾。

- Relay接觸點最大電流是(AC 110V,220V時為2A/AC) 超過時必須外加耐大電流之繼電

繼電器(Power relay)。

9. 控制器安裝現場必須選擇通風良好, 避免陽光直射。

參考電器圖如下

R: Power Relay.

M: Magnetic.

ION/A: Relay a contact.

R/A1,R/A2: Power Relay a contact.

M/A1,M/A2,M/A3: Magnetic a contact.

1

微電腦氟離子監視器操作說明

一.微電腦氟離子監視器介紹

1.HOTEC微電腦氟離子監視器為國人自行研發設計之精密控制器，可適用於任何場所，採用較大型LCD液晶顯示（0.8”）可耐溫至90℃不變黑。

2.HOTEC微電腦氟離子監視器採用單晶片設計,操作容易及精確度高,（Watching dog）防止CPU因外部雜訊太高而當機。

二.功能特點

| A | 校正時零點錯誤顯示（10.00ppm）…………………….………【E--1】 |
| --- | --- |
| B | 校正時斜率錯誤顯示（100.0ppm）…………………………….【E--2】 |
| C | 外部輸入訊號錯誤…………………………………………..…….【---H】 |
| D | 校正完畢自動斜率顯示＜70%時………………………….……..【E--2】 |
| E | 輸出訊號4-20mA採用隔離式輸出 |
| F | 輸入阻抗＞1012Ω |
| G | 校正時自動校正及確認（時間差訊號穩定） |
| H | 大型LCD可耐高溫至85℃而不變黑,適合室外盤面型 |
| I | 控制器本體防潮等級=IP-65 |

PS：銅（氟）離子監視器主機(ION-1000)本公司提供兩年之品質保證。

三.使用前安裝程序

1、核對配件是否齊全。

2、安裝組合電極。

3、安裝控制器。

4、連接電極線、訊號線。

5、連接加藥機、電磁閥。

6、確定操作範圍，接上電源。

7、設定控制區。

2

四.規格

A.ION-1000【氟離子分析儀】

| # Model | ION-1000 |
| --- | --- |
| Range | 0 ~1.00,10.0, 100,1000 ppm |
| Resolution | 1 Digit |
| # Display | 3 1/2 0.8”LCD |
| Current Output | 4 to 20mA Max load 1KΩ |
| Control Action | Two relays on/off, HI, HI2 alarm |
| ## Current On Contact | 220V/AC 3A |
| Control Limit | HI/HI2 |
| Set Point | 2 |
| Cut out Dimension | 135mm*135mm*182mm（H*W*D） |
| Weights | 1.45Kg |

B.氟離子電極

| Fluoride (F-) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Catalogue Number | ##### FOO1501 | FOO1502 | FOO1503 |
| Housing | Epoxy | Glass | Epoxy |
| Sensor Type | Solid State Mono | Combination | Combination |
| Director Measurement Range | Saturated - 1x10-6 Molar |  |  |
|  | Saturated - 0.02 ppm |  |  |
| Slope (mV/decade) | 57 ± 2 |  |  |
| pH Range | 5 - 8 |  |  |
| Temperature Range | 0 - 80°C |  |  |
| Response Time | 20 secs. |  |  |
| Interferences | OH- |  |  |
| Reference Electrode | N/A | Single Junction | Single Junction |
| Reference Electrolyte | N/A | KCl | KCl |

3

### C:IDE ELECTRODE (MODEL # F001502)

| SLOPE | 57 + / - 2 mV / decade |
| --- | --- |
| REPRODUCIBILITY | + / - 2% |
| INTERFERENCES | OH-1 |
| COMPLEXATION | Al+3, Fe+3, H+1 (FLUORIDE) |
| TEMPERATURE RANGE | 0 to 80° C (if calibrated at that temperature) |
| PRESSURE RANGE | 0 to 70 psi |
| RESPONSE TIME | 95% response in 30 seconds |
| STORAGE | Long term, store dry Short term, store in dilute fluoride standard with TISAB added |
| CONCENTRATION RANGE | 1 x 10-6 M to saturated 0.02 ppm to saturated |
| pH RANGE | 5 to 8 pH |
| RESISTANCE | 100 to 200 kilohms |
| CARE, MAINTENANCE, & CLEANING | Polish with polishing strips Treat with a dilute ISA |
| TEMPERATURE COMPENSATION | Yes |
| ISOPOTENTIAL POINT | 20 ppm Fluoride |
| ON-LINE CAPABILITY | Yes, pH control required |
| APPLICATIONS | Drinking Water, Wastewater and Natural Waters, Air and Stack Gases, Acids, Sea Water, Minerals, Soils, Foods, Biological Fluids, Toothpaste |

4

五.面板說明

A.型號 HOTEC ION-1000

| 1.POWER鍵： | 電源開關。 |
| --- | --- |
| 2.STDBY ▼鍵： | 繼電器（RELAY）電源釋能開關/跳出鍵。 |
| 3.MODE 鍵 ： | 【MODE】 鍵：功能選擇開關，按MODE鍵則設定 順序如下。READ→RANGE→H1→H2→READ CAL KEY→1.00,10.0,100,1000 |
| 4.CAL. ▲ 鍵： | ION校正鍵(10.00ppm,100.0ppm)。 |
| 5. ▼ 鍵： | 下調調整鍵。 |
| 6. ▲ 鍵： | 上調調整鍵。 |

5

六.校正及設定

A:校正

【校正中如想跳出校正程式可按（STDBY鍵）跳出】。

1.將【F-】電極用清水清洗,如果【F-】電極有許多附濁物且用清水清洗不下 （健議用濕衛生紙輕輕擦拭【F-】鏡面）。

2.【F-】電極清洗完畢後,將【F-】電極放入（10.0ppm）校正液中。

3.按（CAL鍵）使顯示幕顯示（P-10）表示正準備校正10.0ppm。

4.按（CAL鍵）顯示幕顯示（【F-】電極ｍＶ信號直讀,並且ｍＶ符號閃爍）等 待【F-】電極信號穩定,按（CAL鍵）確認即可。 #錯誤顯示:幕顯示E—1表示ZERO【10.0標準液】 校正錯誤。

5.【10.0ppm標準液】校正OK後,顯示幕顯示（P100）表示準備下一步 【100ppm標準液】校正。 將【F-】電極用清水清洗後，放入【100ppm標準液】中。

6.按（CAL鍵）顯示幕顯示（【F-】電極ｍＶ信號直讀,並且ｍＶ符號閃爍） 表示正在校正（100ppm）,等待F-信號穩定,按（CAL鍵）確認。

7.校正後自動顯示【F-】電極斜率值。 錯誤顯示:顯示幕E—2表示【F-】 SLOPE 校正錯誤。

B:校正流程圖

### 10ppm                                E---1

→ CAL-KEY →  P-10  → CAL-KEY → READING → CAL-KEY

100ppm                               E--- 2

P100  → CAL-KEY → READING → CAL-KEY → SLOPE

6

七.安裝方式

A.主機安裝

在配電箱（盤）之板面預留一個135x135（mm）的孔,將控制器主機從面板前放入,

再裝上下兩片固定架（用螺絲鎖緊即可）。

B.背面配置接線+F-複合式電及說明（ION-100）

7

C.控制器後板接線圖及說明

| GLASS | 接電極訊號線之中心線。 |
| --- | --- |
| REF | 接參考電極訊號網線。 |
| DC+12V DC-12V | 接傳送器正負電源。 |
| mA+ ,mA- | 4-20mA輸出,外接紀錄器及電腦連線。 |
| HI-COM ,HI-NO | 高點警報ON/OFF輸出。 |
| LO-COM,LO-NO | X |
| AC-220,110V,0V | AC POWER 110V,220V輸入。 |
| E | 接大地用。 |

六.ION電極線撥線注意事項

| 1.電極線之外皮(黑色) | 2.電極線之網線【REF】(銀色) |
| --- | --- |
| 3,黑色之導電橡皮(黑色) | 4.白色透明保護管【3CM】(白色) |
| 5.中心軸【GLASS】 |  |
| 注意:中心軸外皮黑色導電橡皮需撥除,剩大約白色透明保護管【3CM】 |  |

8

八.開放式ION電極+PP管及固定架配置圖

9

八.採樣槽+氟電極+參考電極配置圖

10

九.一般常用離子選擇電極規格表

| ## TYPE | ppm | Slope ｍＶ | PH RANGE | ## Interference | REF Solution |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH4+ | 17000-0.01 | 58 | Above 11 | Volatile amines | Ref solution |
| Br- | 79900-0.40 | 58 | 1-12 | I-,CN-,S--,hight level Cl- | KNO3（2） |
| CL- | 35500-1.8 | 58 | 2-11 | OH-,S--,Br-,I-,CN- | KNO3（2） |
| CU++ | 6350-0.01 | 27 | 2-7 | Ag+,Hg++ hight level Cl-,Br-,Fe++ | KNO3（2） |
| CN- | 260-0.13 | 58 | 11-13 | S--,I-,Br-,Cl- | KNO3（2） |
| F- | 5000-0.02 | 58 | 5.5-9 | OH- | KCl（1） |
| I- | 127000-0.01 | 58 | 0-14 | S--,CN-,NH3,CL-,Br- | KNO3（2） |
| PB++ | 20700-0.2 | 27 | 3-8 | Ag+,Hg++ | KNO3（2） |
| K+ | 39000-0.04 | 58 | 2-12 | Na+,Ag+ | NaCl（3） |
| AG+ | 107900-0.01 | 58 | 2-12 | Hg++,Hg+ | KNO3（2） |
| S- - | 32100-0.003 | 27 | 2-12 | Hg++,Hg+ | KNO3（2） |
| NA+ | 5000-0.02 | 58 | 7-12 | H+,K+,Li+,Ag+,Cs+, Ti+ | NH4Cl（4） |

11